Załącznik nr 3 do ZO stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Specyfikacja analizatora hematologicznego

Dotyczy: zakupu i dostawy analizatora hematologicznego wraz z montażem
i szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………

Tel. i e-mail: …………………………………………………………………..

| Lp. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator hematologiczny |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………………………… Nazwa: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………………………….. Rok produkcji: ……………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1. | Dane techniczne | Analizator automatyczny, nablatowy, typu 3 DIFF | TAK |  |
|  |  | Czytnik kodów kreskowych, klawiatura oraz możliwość podłączenia drukarki | TAK |  |
|  |  | System odczynnikowy zamknięty | TAK |  |
|  |  | Max. trzy odczynniki potrzebne do wykonywania analizy | TAK |  |
|  |  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych | TAK |  |
|  |  | Monitorowanie zużycia odczynników z możliwością ich swobodnej wymiany | TAK |  |
| 2. | Wydajność | Do 60 oznaczeń/h | TAK |  |
|  |  | Objętość próbki max. 10 µl. | TAK |  |
| 3. | Parametry | Oznaczane parametry min. 20 | TAK |  |
|  |  | Białokrwinkowe: WBC, LYM# i %, MON# i %, GRA# i % | TAK |  |
|  |  | Czerwonokrwinkowe: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD | TAK |  |
|  |  | Płytkowe: PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR | TAK |  |
|  |  | Flagowanie wyników patologicznych 3 histogramy: WBC, RBC, PLT | TAK |  |
|  |  | Tryb wykonywania oznaczeń: OPEN TUBE poprzez podanie próbki pod igłę | TAK |  |
| 4. | System alarmów | Programowane komunikaty dotyczące patologii i flag | TAK |  |
|  |  | Programowalne zakresy norm laboratoryjnych | TAK |  |
|  |  | Monitorowanie poziomu odczynników | TAK |  |
| 5. | Liniowość | WBC – 0-100 (103 /mm3 ) | TAK |  |
|  |  | RBC – 0,1-8 (106 /mm3 ) | TAK |  |
|  |  | HGB – 0,5-24 (g/dL) | TAK |  |
|  |  | HCT- 5-70 (%) | TAK |  |
|  |  | PLT – 10-2000 (103 /mm3 ) | TAK |  |
| 6. | Kontrola jakości | Kontrola jakości na trzech poziomach zawierająca wykresy Leveya – Jenningsa w połączeniu z regułami Westgarda | TAK |  |
| 7. | Pamięć | >1000 wyników (dane pacjenta, wyniki i histogramy) | TAK |  |
|  |  | >50 000 w pamięci zewnętrznej USB | TAK |  |
| 8. | Połączenie | RS 232 C | TAK |  |
|  |  | Ethernet | TAK |  |
|  |  | USB | TAK |  |
| 9. | Wymiary | 35,0 cm/25 cm/34 cm (+/- 1%) | TAK |  |
| 10. | Waga | 9 kg (+/-1%) | TAK |  |
| 11. | Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy zintegrowany z analizatorem, który pozwala na odczyt wyników wraz z histogramami | TAK |  |
| 12. | Zasilanie | 100-240V;50-60 Hz | TAK |  |
|  |  | Pozostałe wymagania: |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Wszystkie urządzenia oraz systemy fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  |  | Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK wymienić punkty serwisowe |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
|  |  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo