Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3A do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część I zamówienia: Zakup i dostawa  podnośnika sufitowego z akcesoriami

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik sufitowy z akcesoriami | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Zaawansowany system ochrony baterii | TAK |  |
|  |  | Automatyczny tryb gotowości, gdy nie jest używany przez jakiś czas | TAK |  |
|  |  | Brak zużycia energii w trybie gotowości | TAK |  |
|  |  | Funkcja powolnego startu i zatrzymania zapewniająca wysoki komfort podnoszenia | TAK |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania wieszaka elektrycznego | TAK |  |
|  |  | Ładowanie odbywa się ręcznie, za pomocą magnetycznej ładowarki ściennej | TAK |  |
|  |  | Ładowanie podnośników odbywa się poprzez pilota w magnetycznej stacji ładującej, zamocowanej na ścianie | TAK |  |
|  |  | Niski poziom hałasu, zarówno podczas podnoszenia, jak i przemieszczania się po szynie | TAK |  |
|  |  | Dane techniczne: |  |  |
|  |  | Wymiary: szer. 270 mm, dł. 307 mm, wys. 143 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Długość paska nośnego użytkowa: 2260 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Całkowita długość paska nośnego: 2400 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Udźwig: min. 200 kg | TAK |  |
|  |  | Sterowanie za pomocą pilota | TAK |  |
|  |  | Przesuwanie po torze manualne | TAK |  |
|  |  | Punkt zaczepu wieszaka: szybkie złącze z blokadą wieszaka i śrubą d=10 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Czas ładowania baterii (od poziomu krytycznego) max. 8 godzin | TAK |  |
|  |  | Wskaźnik naładowania baterii (LED) | TAK |  |
|  |  | Auto wyłączanie podnośnika: 15-20 min. | TAK |  |
|  |  | Auto wyłączanie wskaźnika baterii: max. 2 min. | TAK |  |
|  |  | Liczba podniesień 70 cm przy pełnym naładowaniu: 80 kg – min. 75, 120 kg – min. 40 | TAK |  |
|  |  | Waga urządzenia: max. 10 kg | TAK |  |
|  |  | Poziom dźwięku w górę (bez obciążenia): max. 47 dB (A) | TAK |  |
|  |  | Poziom dźwięku w dół (bez obciążenia): max. 45 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Poziom dźwięku w górę (max obciążenie): max. 54 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Poziom dźwięku w dół (max obciążenie): max. 50 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Prędkość podnoszenia (bez obciążenia): min. 43 mm/sec | TAK |  |
|  |  | Prędkość opadania (bez obciążenia): min. 42 mm/sec | TAK |  |
|  |  | Prędkość podnoszenia (z obciążenia): min. 32 mm/sec | TAK |  |
|  |  | Prędkość opadania (z obciążeniem): min. 47 mm/sec | TAK |  |
|  |  | Napięcie wejściowe: 24V/DC (poprzez ładowarkę ścienną) | TAK |  |
|  |  | Bateria: Akumulatory (2x) 12V-2,9 Ah (uszczelnione kwasowo-ołowiowe) | TAK |  |
|  |  | Klasa szczelności podnośnika: IP- min. 32 | TAK |  |
|  |  | Klasa szczelności pilota: IP- min. 66 | TAK |  |
|  |  | Opuszczanie awaryjne: za pomocą linki min. 60 cm | TAK |  |
|  |  | System powolnego start & stop | TAK |  |
|  |  | System zabezpieczenia baterii: zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem, brak pobierania energii podczas czuwania | TAK |  |
|  |  | Zabezpieczenie krańcowe: zapewnia, że wieszak nie przesunie się wyżej niż maksymalnie wysokość podnoszenia | TAK |  |
|  |  | Wyłącznik awaryjny: wyłącza podnośnik gdy przycisk zostanie naciśnięty | TAK |  |
|  |  | Akcesoria (co najmniej): |  |  |
|  |  | Wieszak płaski min. 2-punktowy | TAK |  |
|  |  | Kamizelka | TAK |  |
|  |  | Butler- specjalne siedzisko do podnośników | TAK |  |
|  |  | Podwójny wózek sterujący umożliwiający łatwe i płynne przemieszczanie się po szynie | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 60 m-cy |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo