Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3B do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część II zamówienia: Zakup i dostawa aparatu do ultradźwięków z głowicą bezobsługową

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ultradźwięków | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:……………………………………………………….. |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Umożliwia przeprowadzanie zabiegów z zakresu: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii skojarzonej | TAK |  |
|  |  | Dane techniczne: |  |  |
|  |  | Częstotliwość pracy: 1 MHz i 3 MHz (+/- 1%) | TAK |  |
|  |  | Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla głowicy 1 i 5 cm2 (+/- 1%) | TAK |  |
|  |  | gęstość mocy: 2/ 3 W/ cm2 (+/- 1%) | TAK |  |
|  |  | całkowita powierzchnia czoła głowicy: 1 cm2; 5 cm2; 17,3 cm2 (+/- 1%) | TAK |  |
|  |  | wypełnienie w trybie impulsowym: 5 - 75 %, krok 5 % | TAK |  |
|  |  | zegar zabiegowy: 30 s – 30 minut | TAK |  |
|  |  | wymiary: 25,0 x 27,0 x 16,5 cm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Masa: 3 kg (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Zasilanie: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | TAK |  |
|  |  | Pracuje z akumulatorem | TAK |  |
|  |  | pojemność akumulatora: 2100 mAh (+/- 1%) | TAK |  |
|  |  | Akcesoria: |  |  |
|  |  | Sterownik | TAK |  |
|  |  | Zasilacz impulsowy | TAK |  |
|  |  | Przewód sieciowy z filtrem | TAK |  |
|  |  | Bezpiecznik zwłoczny | TAK |  |
|  |  | Żel do ultradźwięków min. 500 g | TAK |  |
|  |  | Rysik do ekranu | TAK |  |
|  |  | Ścierka do ekranu LCD | TAK |  |
|  |  | Nakładki maskujące z wycięciem | TAK |  |
|  |  | Śruba | TAK |  |
|  |  | Głowica do sonoterapii dwuczęstotliwościowa | TAK |  |
| 2. | Bezobsługowa głowica do ultradźwięków | Głowica bezobsługowa | TAK |  |
|  |  | Wyposażony w układ monitorujący jakość kontaktu głowicy z ciałem pacjenta w trakcie zabiegu | TAK |  |
|  |  | Wyposażona są w czujniki temperatury | TAK |  |
|  |  | Zwiększa ergonomię stanowiska pracy | TAK |  |
|  |  | Poprawia komfort i efektywność terapii | TAK |  |
|  |  | Redukuje obciążenie fizyczne fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Minimalizuje ryzyko kontuzji fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Automatyczne działanie, eliminujące konieczność ręcznego przytrzymywania głowicy | TAK |  |
|  |  | Kompatybilna z aparatami do sonoterapii | TAK |  |
|  |  | Solidna obudowa | TAK |  |
|  |  | Łatwa dezynfekcja, zapewniająca higieniczne użytkowanie | TAK |  |
|  |  | Bezpieczne i precyzyjne działanie, minimalizujące ryzyko błędów w terapii | TAK |  |
|  |  | Przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia terapii techniką stacjonarną, a dzięki uchwytom możliwe jest jej zamocowanie na ciele pacjenta za pomocą pasów rzepowych | TAK |  |
|  |  | min. 2 przetworniki ultradźwiękowe w jednej głowicy – posiada możliwość pracy w trybie min. jednoprzetwornikowym i dwuprzetwornikowym | TAK |  |
|  |  | możliwość działania w trybie min. jednosekcyjnym (A/B) lub dwusekcyjnym (A+B) | TAK |  |
|  |  | Częstotliwość pracy: 1 MHz i 3 MHz (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Częstotliwość pracy w trybie zmiennym 1/3 MHZ (+/-1) (przełączanie co 8 sek.) | TAK |  |
|  |  | Powierzchnia efektywnego promieniowania głowicy 2x3 cm2 (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym 17,3 cm2 (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie dwusekcyjnym 2 x 17,3 cm² (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Powierzchnia efektywnego promieniowania – 3 cm2 (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Wbudowany czujnik temperatury | TAK |  |
|  |  | Waga: max. 0,5 kg | TAK |  |
|  |  | Wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego: 6,8 x 2,8 x 13,0 cm (+/-1%) | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-cy |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo